Нормативы программы анализа

Программа «Атом 3.3»

Нормативные параметры метрологических характеристик методик анализа задаются в режиме «Нормативы» программы «Атом». Все возможные значения сгруппированы в несколько вкладок таблицы. Во вкладке «базовый» расположены предыдущие варианты нормативов, а во вкладке «ГОСТ Р ИСО 5725» - нормативные значения согласно действующему ГОСТ «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

В каждой строке таблицы задается название химического элемента и диапазон содержаний, для которого применяются значения нормативов. Левая граница диапазона не включается, а правая включается в диапазон (Cmin < C ≤ Cmax). Если диапазон содержаний не задан (пустые поля значений границ), то такие значения будут применяться к любому содержанию, к которому не удастся найти подходящую строку таблицы.

Для поиска строки таблицы нормативов с подходящим диапазоном содержаний используется либо среднее содержание по пробе, либо заданное содержание в стандартном образце.

Значения нормативов из вкладки «ГОСТ Р ИСО 5725» возможно задавать в виде выражения

A*x±B

Например: «0.0009*С+0.00003», «0.001*С», «0.004х», «0.0011». Допустимо использовать строчные или прописные символы «С» или «Х», знак «умножение» можно опускать.

Значения базового норматива вычисляются как

dабс+C*dотн

Не заданные значения считаются равными «0».

Строка «среднее» таблицы анализа

Для каждой колонки таблицы анализа с числовыми значениями, для каждого образца выводится среднее арифметическое по значениям, соответствующим параллельным определениям образца.

Для колонки «концентрация» выполняются следующие дополнительные операции.

- Проверяется допустимость вычисленного среднего значения. Рабочий диапазон градуировочной зависимости регулируется во вкладке «Концентрация» - значения Сmin и Сmax. В случае выхода за допустимый диапазон, в таблице анализа выводится значение «<Сmin» или «>Сmax».

- Проверяется попадание вычисленного значения в заданный контрольный диапазон содержаний. Диапазон задаётся во вкладке «Концентрация» - значения Снижняя и Сверхняя или с помощью опции «контроль марки сплава» в «Общие настройки анализа». Выпадающие значения подкрашиваются красным цветом.

Значение округляется в соответствии с разделом «Точность представления».

Строка «результат» таблицы анализа

Значения в строке «результат» вычисляются только для колонки «концентрация». Значение обычно равно значению из строки «среднее» за исключением нескольких вариантов.

- Нет вычисленных значений концентраций ни для одного параллельного определения в случае слишком низкого содержания. Например, слишком мала интенсивность спектральной линии. В этом случае в строке «результат» будет выведено значение «<Сmin», где Сmin – нижняя граница рабочего диапазона градуировочной зависимости.

- Сработало одно из условий контроля содержаний (настройки анализа, вкладка «Контроль»). В этом случае, в зависимости от настроек, выводится либо текст «Н/Д» (Нет Данных), либо значение «<C», где C – вычисленное значение средней концентрации по образцу.

- Если сработал любой контроль повторяемости(сходимости) параллельных определений, то в качестве результата выводится медиана.

- Если есть нормальное числовое значение результата (не диапазонное и не текст), то оно может быть заменено значением, указанным в таблице нормативов во вкладке «результат». Это может быть как числовое значение, так и текст.

Значение округляется в соответствии с разделом «Точность представления».

Точность представления

При выводе в таблице анализа и, в некоторых случаях, при вычислениях (см. «Стабильность градуировочных характеристик», «Повторяемость по ГОСТ Р ИСО 5725»), числовые значения округляются до заданного количества верных знаков.

В программе есть несколько способов указания требуемых значений точности:

- Список количества значащих цифр в настройках таблицы анализа, вкладка «Таблица».

- Строка «Среднее» списка количества значащих в настройках таблицы анализа, вкладка «Таблица». Возможно задать значение «авто». При этом, для вычисления количества значащих, программа будет использовать следующий алгоритм.

Вычисляется относительное среднеквадратичное отклонение (ОСКО):

| sr=i=1nC-Ci2n-1C |  |
| --- | --- |

где

C	- среднее арифметическое значение параллельных определений,

Сi 	- значение концентрации в i-ом параллельном определении,

n	- количество параллельных определений.

И, далее, определяется количество значащих ndig:

если		( sr > 0.1	) 	ndig = 2

иначе если	( sr > 0.01	) 	ndig = 3

иначе если	( sr > 0.001 	) 	ndig = 4

иначе если	( sr > 0.0001	) 	ndig = 5

иначе если	( sr > 0.00001) 	ndig = 6

иначе 				ndig = 2

- Значение абсолютной погрешности Δ из норматива по ГОСТ Р ИСО 5725. При вводе значений этого норматива программа запоминает количество введенных значащих цифр. Таким образом, значения «0.0016», «0.00028» и «0.030» задают две значащие цифры, а «0.0004» и «0.05» - одну.

- Количество значащих цифр из норматива, вкладка «результат», колонка «точность».

Введенные значения точности используются следующим образом:

| значение | точность |
| --- | --- |
| Значения «С», «I» и т.д. параллельных определений. | а) |
| Строка значений таблицы анализа «среднее» | b) |
| Строка «медиана» | b) |
| «результат» | d), c), b) |
| «доверительный интервал» | c), a) «Статистика» |
| Остальные статистики | а) «Статистика» |

Доверительный интервал

Если задано значение Δ норматива по ГОСТ Р ИСО 5725, то

| μ±Δx=C±Δ |  |
| --- | --- |

иначе, если заданы значения δabs или δotn базового норматива, то

| μ±Δx=C± (δabs+δotn*C) |  |
| --- | --- |

| μ±Δx=C±tP,n-1*sxn |  |
| --- | --- |

иначе, если распределение результатов не логнормальное, то

иначе, если распределение результатов логнормальное, то

| X*Δx1≤μ≤X*Δx2=C*110tP,n-1*slgxn≤C≤C*10tP,n-1*slgxn |  |
| --- | --- |

C	- среднее арифметическое значение параллельных определений,

n	- количество параллельных определений,

sx	- выборочное среднеквадратическое отклонение (СКО),

slgx	- выборочное среднеквадратическое отклонение логарифмированных значений,

μ	- неизвестное математическое ожидание распределения,

Δx	- диапазон доверительного интервала,

P	- уровень доверительной вероятности 0.95 или 0.99,

tP,n	- коэффициенты Стьюдента:

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(0.95) | 4.30 | 3.18 | 2.78 | 2.57 | 2.45 | 2.37 | 2.31 | 2.26 | 2.23 |
| t(0.99) | 9.93 | 5.84 | 4.60 | 4.04 | 3.71 | 3.50 | 3.36 | 3.25 | 3.17 |

Проверка приемлемости результатов измерений и установление окончательного результата по ГОСТ Р ИСО 5725

- Выполняется N1 параллельных измерений.

- Оценивается повторяемость выполненных измерений согласно разделам «Повторяемость по ГОСТ Р ИСО 5725», «Сходимость по базовому нормативу» и др.

- Если условие повторяемости соблюдается, то в качестве окончательного результата принимается среднее арифметическое N1 параллельных измерений.

- Иначе выполняют ещё N2 измерений.

- Если условие повторяемости соблюдается, то в качестве окончательного результата принимается среднее арифметическое N1+N2 параллельных измерений.

- Иначе за результат принимают медиану N1+N2 параллельных измерений.

Выполнить N1 измерений

Cmax-Cmin≤CR(N1)

Выполнить ещё N2 измерений

C=iN1CiN1

да

нет

нет

Cmax-Cmin≤CR(N1+N2)

да

C=iN1+N2CiN1+N2

C=медиана(C1, C2,…,CN1+N2)

Поддержка этой процедуры в программе:

- Режим «Нормативы», вкладка «ГОСТ Р ИСО 5725», можно задать параметры N1 и N2, а также CR(N1) и CR(N1+N2).

- Раздел «Повторяемость по ГОСТ Р ИСО 5725» выбирает соответствующее значение CR(n).

- Строка «результат» таблицы анализа выводит либо среднее либо медиану в соответствии с результатом оценки повторяемости.

Повторяемость по ГОСТ Р ИСО 5725

| Xповторяемость=Cmax-Cmin |  |
| --- | --- |

Cmax	- максимальное значение концентрации параллельных определений,

Cmin	- минимальное значение концентрации параллельных определений.

Если количество параллельных определений равно N1, то

Xok = CR(N1)

иначе, если количество параллельных определений равно N1+N2, то

Xok = CR(N1+N2)

иначе, если количество параллельных определений равно n и n < N1+N2, то

| Xok=CR(N1)*Q(P,n)Q(P,N1) |  |
| --- | --- |

иначе  n > N1+N2 и

| Xok=CR(N1+N2)*Q(P,n)Q(P,N1+N2) |  |
| --- | --- |

Q(P,n)	- квантили распределения размахов:

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(0.95) | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |

Норматив считается выполненным, если

Xповторяемость ≤ Xok

Перед выполнением сравнения значения Xповторяемость и Xok округляются до заданного количества верных знаков (настройки таблицы анализа, значение «Статистика» в списке количества значащих цифр).

Сходимость по базовому нормативу

| Xсходимость=Cmax-Cmin |  |
| --- | --- |

Cmax	- максимальное значение концентрации элемента в образце,

Cmin	- минимальное значение концентрации элемента в образце.

| Xok=(dабс+dотн*C)*Q(P,n)Q(P,Nпар) |  |
| --- | --- |

C 	- среднее вычисленное значение концентрации,

P	- уровень доверительной вероятности 0.95 или 0.99,

n	- количество параллельных определений,

Nпар	- заданное в нормативе количество параллельных определений,

Q(P,n)	- квантили распределения размахов:

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(0.95) | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |

Норматив считается выполненным, если

X сходимость ≤ Xok

Перед выполнением сравнения, значения Xсходимость и Xok округляются до заданного количества верных знаков (настройки таблицы анализа, значение «Статистика» в списке количества значащих цифр).

Однородность стандартных образцов

Для стандартного образца вычисляется выборочное среднеквадратическое отклонение

| Xоднородность=i=1n(C-Ci)2n-1 |  |
| --- | --- |

C	- среднее арифметическое значение параллельных определений,

Сi 	- значение концентрации в i-ом параллельном определении,

n	- количество параллельных определений.

Значение норматива

| Xok=ε*C |  |
| --- | --- |

C	- среднее арифметическое значение параллельных определений,

ε 	- заданное значение из базового норматива.

Норматив считается выполненным, если

X однородность ≤ Xok

Погрешность

Для образца сравнения вычисляется разница

| Xстабильность=Cco-C |  |
| --- | --- |

Cco	- заданная концентрация элемента в стандартном образце,

C 	- среднее вычисленное значение концентрации.

Если задано значение δst норматива по ГОСТ Р ИСО 5725, то

Xok = δst

иначе, если заданы значения δabs или δotn базового норматива, то

Xok = δabs + δotn*C

Норматив считается выполненным, если

Xстабильность ≤ Xok

Перед выполнением сравнения значения Xстабильность и Xok округляются до заданного количества верных знаков (настройки таблицы анализа, значение «Статистика» в списке количества значащих цифр).

Оперативный контроль погрешности

Инструмент «Метрология / Оперативный контроль погрешности».

Последовательно, для каждой выбранной линии выполняются следующие процедуры:

- Контроль погрешности согласно разделу «Погрешность (стабильность градуировочных характеристик)».

- Контроль повторяемости согласно «Повторяемость по ГОСТ Р ИСО 5725» и «Сходимость по базовому нормативу».

- Вывод отчета о выполненной процедуре на экран и экспорт в «Excel».

Контроль воспроизводимости через погрешность

Введено для совместимости с некоторыми устаревшими нормативными процедурами. Включается во вкладке «базовый» режима «Нормативы».

Для образца сравнения вычисляется

| ∆C=Cco-C |  |
| --- | --- |

| δст=δabs+δotn*C+Cco/2 |  |
| --- | --- |

Cco	- заданная концентрация элемента в стандартном образце,

C 	- среднее вычисленное значение концентрации.

Норматив считается выполненным, если

| ∆C≤δст |  |
| --- | --- |

Перед выполнением сравнения значения ∆C и δст округляются до заданного количества верных знаков (настройки таблицы анализа, значение «Статистика» в списке количества значащих цифр).

Контрольные карты Шухарта. Карта повторяемости (сходимости).

R - карта, стандартное значение задано.

Анализируются величины размахов ri по параллельным определениям заданного образца.

Вычисляется величина

| σ0=dабс+dотн*CcoQn |  |
| --- | --- |

Cco	- заданная концентрация элемента в образце,

n	- заданное количество параллельных,

Q(n)	- квантили распределения размахов:

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(n) | 2.77 | 3.31 | 3.63 | 3.86 | 4.03 | 4.17 | 4.29 | 4.39 | 4.47 |

Центральная линия CL, верхняя UCL и нижняя LCL контрольные границы:

| CL=d2n*σ0 |  |
| --- | --- |
| UCL=D2n*σ0 |  |
| LCL=D1n*σ0 |  |

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d2n | 1.128 | 1.693 | 2.059 | 2.326 | 2.534 | 2.704 | 2.847 | 2.970 | 3.078 |
| D1n | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 0.388 | 0.547 | 0.687 |
| D2n | 3.686 | 4.358 | 4.696 | 4.918 | 5.078 | 5.204 | 5.306 | 5.393 | 5.469 |

Контрольные карты Шухарта. Карта прецизионности (воспроизводимости).

R - карта скользящих размахов индивидуальных значений, стандартное значение задано.

Анализируются величины скользящего размаха Ri=Ci-Ci-1, где Ci – i-е содержание заданного образца.

Вычисляется величина

| σ0=Dабс+Dотн*CcoQ2 |  |
| --- | --- |

Cco	- заданная концентрация элемента в образце,

Q(n)	- квантили распределения размахов:

| Q(2) | 2.77 |
| --- | --- |

Центральная линия CL, верхняя UCL и нижняя LCL контрольные границы:

| CL=d22*σ0 |  |
| --- | --- |
| UCL=D22*σ0 |  |
| LCL=D12*σ0 |  |

| d22 | 1.128 |
| --- | --- |
| D12 | 0.000 |
| D22 | 3.686 |

Контрольные карты Шухарта. Карта погрешности (правильности, систематической погрешности).

X - карта индивидуальных значений.

Анализируются значения содержаний Ci заданного образца.

Если задано значение δst норматива по ГОСТ Р ИСО 5725, то

| σ0=δst |  |
| --- | --- |

иначе, если заданы значения δabs или δotn базового норматива, то

| σ0=δabs+δotn*Cco |  |
| --- | --- |

Cco	- заданная концентрация элемента в образце.

Центральная линия CL, верхняя UCL и нижняя LCL контрольные границы:

| CL=Cco |  |
| --- | --- |
| UCL=Cco+3*σ0 |  |
| LCL=Cco-3*σ0 |  |